台式高速微量冷冻离心机

参数：

1、≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作

2、电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单，提供实物照片。

3、采用品牌压缩机及风机，保障整机使用寿命。

4、具有2级加速, 3级减速，门盖采用进口品牌气杆，设置方便开关门省力。

5、提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。

6、采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态，保证离心安全。

7、转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

8、计时方式：启动计时和到转速计时可选。

9、快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

10、瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。

11、系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。

12、采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧，保障使用安全。

13、具有2级加速, 3级减速，500-16500rpm，1rpm升速，1xg升速。

14、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。

15、提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告；要求在单一故障条件下的试验，标志和文件，防电击，防机械的危险，耐机械冲击、振动和碰撞，防止火焰蔓延，设备的温度限值和耐热，防液体危险，防辐射(包括激光源)、声压力和超声压力，对释放的气体、爆炸、内爆和逸出的微生物材料的防护，元器件，利用联锁装置的保护，试验和测量设备，传导发射，辐射发射，静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变/脉冲群抗扰度，浪涌抗扰度，射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度，电压暂降和短时中断。

16、提供生物安全密封性转子的第三方检测报告；

17、采用316不锈钢内胆，抗腐蚀；

18、最高转速：≥16500rpm

19、最大相对离心力：≥25872xg

20、转速精度：±10rpm

21、最大容量：12*10ml

22、定时范围:1秒－99小时59分59秒。

23、温度范围：-20～40℃

24、温度精度：±1℃

25、噪音：≤52 dB

26、电源:AC220V，50Hz

27、功率：480W

28、尺寸 (宽×深×高):340×625×248 mm

29、净重：34kg。

30、配角转子： 24x1.5/2ml 12*5ml。