## 工作表1
2026年度电子信息与自动化学院电子测量类实验实践教学用仪器设备采购清单
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 主要技术指标及要求 | 用途
1 | 双通道函数任意波形信号发生器 | 台 | 7 | 1）核心配置：双通道函数/任意波形发生器，两通道可独立设置，并支持相位同步、频率/幅度联动或等效功能；正弦波最高输出频率≥50 MHz，最高采样率≥500 MSa/s，硬件垂直分辨率≥14 bit。 2）频率与波形：频率分辨率≤1 μHz，内部频率基准初始准确度或一年准确度不劣于±2 ppm并注明条件；支持正弦、方波、脉冲、锯齿/斜波、噪声、直流及任意波；方波最高频率≥20 MHz，脉冲波最高频率≥10 MHz，任意波最高频率≥10 MHz；任意波长度≥1 Mpts，并具备谐波输出与任意波编辑功能；噪声信号带宽≥40 MHz。 3）输出性能：50 Ω负载且输出频率≤10 MHz时，最大幅度≥10 Vpp；高阻负载最大幅度≥20 Vpp；输出阻抗标称50 Ω，高阻偏置范围至少覆盖±5 V；幅度设置分辨率不劣于10 mV，或4位有效数字，实际值须在响应表中列明；具短路、过载、过压或等效输出保护。 4）波形质量：方波上升/下降时间≤10 ns、过冲≤10%；脉冲宽度、占空比和边沿时间可调；正弦波总谐波失真≤1%（10 Hz～20 kHz或厂家等效条件）。 5）调制、扫频与猝发：至少支持AM、FM、PM、FSK调制，调制源支持内部和外部；支持线性和对数扫频、正向/反向或往返扫描；支持N循环或门控猝发，并可设置循环数、周期或触发延时。 6）频率计与同步：内置硬件频率计≥7位或具有等效测量分辨率，最高测量频率≥100 MHz，可测频率（周期、正/负脉宽、占空比等辅助测量项目由投标人按规格书列明）；支持外部触发/门控，双通道协同方式以规格书条款或现场演示确认。 7）存储与通信：支持设置及波形文件存储；具USB Device接口，支持SCPI或等效远程控制；USB Host、LAN或上位机软件至少具备一项，并提供编程手册或远程控制说明。 8）显示与结构：彩色显示屏≥4.3英寸、分辨率≥480×272；外形三边中最大边不大于380 mm，其余两边分别不大于230 mm和180 mm，主机重量不大于3.0 kg；接口和按键应有清晰标识。 9）环境、附件与售后：最低工作温度不高于10 ℃、最高工作温度不低于40 ℃；交付含电源/适配器、USB线及不少于2根信号连接线（标配数量不足时由投标人在报价中增配至2根/台）；主机质保不少于1年，并提供出厂检验、计量校准证明或可追溯检验报告。达到上述条款所需的硬件、软件授权和附件均应计入总价。 | 电子测量类实验实践教学用
2 | 频谱分析仪（含配件） | 台 | 4 | 1）频率系统：频率下限≤100 kHz、上限≥1 GHz，频率分辨率≤1 Hz；支持零扫宽，非零扫宽下限≤100 Hz；内部频率基准准确度/稳定度不劣于±5 ppm。 2）带宽：分辨率带宽RBW至少覆盖100 Hz～1 MHz，视频带宽VBW至少覆盖10 Hz～1 MHz；RBW形状因子（60 dB:3 dB）≤5:1或提供等效选择性指标。 3）前端与灵敏度：配置前置放大器，标称增益≥20 dB；输入衰减范围至少0～30 dB。前放开启、RBW=VBW=100 Hz或厂家等效归一化条件下，1 MHz～1 GHz显示平均噪声电平≤-120 dBm。 4）幅度性能：参考电平上限≥+20 dBm，总幅度不确定度≤1.5 dB，频率响应≤1.0 dB；上述数值允许按厂家保证值、标称值或典型值响应，但须注明测试条件。 5）输入与保护：射频输入阻抗50 Ω，N型或等效接口；连续射频输入≥+20 dBm；射频端不允许直流输入时，应配置直流隔离或等效保护附件并计入总价。 6）相噪与失真：1 GHz载波、10 kHz偏移处单边带相位噪声≤-80 dBc/Hz；投标人应提供二次/三次失真、输入混频器压缩点、剩余响应及系统相关杂散指标，指标可按厂家保证值、标称值或典型值响应但须注明条件。 7）扫描与触发：支持连续和单次扫描，扫描时间可调；触发源至少支持自由、视频和外部触发，外部触发兼容TTL或提供等效接口；支持内部参考输出及外部参考输入或等效频率校准方式。 8）迹线、检波与显示刻度：扫描点数与迹线数量可设置，实际值由投标人在响应表中列明；支持正峰值、负峰值、采样、平均或RMS检波，并具清除写入、最大保持、最小保持、平均/查看等至少4种迹线方式；支持对数幅度刻度及dBm、dBμV、V或W等常用单位。 9）标记与分析：支持峰值搜索、多标记或标记列表、标记跟踪和频率计数；具通道功率、占用带宽、邻道功率、谐波、EMI、瀑布图、调制质量分析等分析功能中的至少3项，并可保存或导出测量结果。 10）显示、存储与通信：彩色显示屏≥8英寸、分辨率≥800×480；可保存图像、迹线和设置；具USB Host、USB Device、LAN接口，并支持SCPI、Web或等效远程控制；提供编程手册。 11）结构、供电与环境：外形三边按由大到小排列分别不大于430、230、150 mm，重量不大于5.5 kg；适配220 V/50 Hz电网，工作温度至少覆盖0～40 ℃，具必要的输入过载保护和接地措施。 12）交付与售后：交付含电源线、说明书及本项所需射频线缆、转接器或衰减附件，附件名称、规格和数量须逐项列明，标配未含的由投标人在报价中增配；主机质保不少于1年，并提供出厂检验、计量校准证明或可追溯检验报告。前置放大器、分析功能及达到条款所需的硬件、软件授权必须随设备交付并计入总价。 | 电子测量类实验实践教学用
3 | 双通道数字示波器 | 台 | 7 | 1）核心配置：模拟通道≥2，任一模拟通道可作为触发源；独立外触发或辅助触发接口作为附加功能，不作否决条件；模拟带宽≥100 MHz，上升时间≤5 ns，硬件垂直分辨率≥12 bit；最高实时采样率≥1.25 GSa/s，双通道同时开启时实时采样率≥500 MSa/s。 2）采集能力：最大存储深度≥25 Mpts（须注明单通道与多通道同时开启时的实际存储深度）；普通采集模式波形捕获率≥30,000 wfms/s；支持采样、峰值检测、平均和高分辨率采集，平均次数可设，并支持单次序列/分段或等效快速采集。 3）垂直系统：垂直灵敏度下限≤1 mV/div、上限≥10 V/div；输入阻抗1 MΩ，支持AC/DC/GND耦合、探头倍率设置及20 MHz带宽限制；最大输入应满足常用实验室测量。投标人应提供增益精度、偏置精度、输入电容、最大输入及通道隔离指标。 4）水平系统：时基至少覆盖5 ns/div～500 s/div，时基准确度不劣于±50 ppm；支持YT、XY及滚动显示。 5）触发系统：支持自动、普通和单次触发；至少具边沿、脉宽、斜率、视频、欠幅、超时及码型/逻辑触发，触发电平和释抑时间可调。 6）测量与运算：自动测量≥30种，可同时显示多项结果并提供最大值、最小值、平均值或标准差统计；支持光标测量；支持加、减、乘、除、FFT和数字滤波，以及积分、微分、逻辑运算中的至少2项。 7）协议与分析：支持UART/RS232、I2C、SPI、CAN的触发或解码，波特率及阈值可设；具历史、分段存储、波形录制/回放中的至少2项，并具通过/失败测试、数字电压表、频率计中的至少2项。相关协议或分析授权须随设备交付。 8）波形处理与文件：支持波形搜索或事件导航；支持FFT频谱分析并具不少于4种窗函数，FFT点数及可分析频率范围由投标人说明；可保存设置、图像、CSV或二进制波形及参考波形，支持U盘导入/导出。 9）显示与通信：彩色显示屏≥7英寸、分辨率≥800×480；具USB Host、USB Device、LAN接口，支持SCPI、Web或等效远程控制；提供编程手册。HDMI、AUX输出等为附加功能，不作否决条件。 10）结构与环境：整机三边按由大到小排列分别不大于330、215、115 mm，主机重量不大于3.5 kg，工作温度至少覆盖0～40 ℃；电源和接口应具清晰标识及必要的安全保护。 11）附件与售后：交付含电源/适配器、USB线及不少于2套匹配示波器带宽的无源探头，探头衰减倍率和带宽须列明（标配未含的由投标人在报价中增配）；主机质保不少于1年，并提供出厂检验、计量校准证明或可追溯检验报告。 | 电子测量类实验实践教学用
4 | 可编程直流电源 | 台 | 7 | 1）输出配置：线性可编程直流电源，≥3路可独立控制输出；两路主输出各不低于30 V/3 A，辅助输出不低于5 V/3 A，总输出功率≥195 W；支持CV/CC自动切换，主通道可串联、并联、跟踪或采用等效扩展方式。 2）编程与回读：主输出编程/回读电压分辨率≤10 mV，电流分辨率≤1 mA；主输出编程电压准确度不劣于±（0.3%+20 mV），编程电流不劣于±（0.2%+10 mA），回读准确度达到同等量级；投标人须分别列明编程与回读指标，未给出回读指标时不得以编程精度代替。 3）稳压稳流性能：主输出电压线性/负载调整率≤0.01%+5 mV，电流线性/负载调整率≤0.01%+5 mA；20 Hz～20 MHz或厂家等效带宽内，电压纹波噪声≤5 mVpp或≤1 mVrms，电流纹波噪声≤5 mArms。 4）动态与稳定性：负载阶跃后应能在合理时间内恢复稳定，投标人须提供瞬态恢复特性（恢复时间，或负载调整率、程控上升时间作为等效说明）；同时提供温度系数和稳定性指标，并注明预热、环境温度和负载条件。 5）保护与控制：具OVP、OCP保护及过温保护或等效温控措施（由投标人列明），保护值可设；具各通道独立输出及总输出控制；可存取设置，并支持各通道电压、电流和功率显示。 6）序列与扩展：具定时、延时、列表或等效序列输出，可设置电压、电流和保持时间，可编程步骤数由投标人在响应表中列明，并支持单次或循环运行；具跟踪、串并联联动、趋势/波形显示、数据记录中的至少2项。 7）显示与通信：彩色显示屏≥3.5英寸、分辨率≥320×240；具USB Host和USB Device接口，支持SCPI或等效程控及设置/数据文件导入导出；LAN、RS232、数字I/O、GPIB转换等可作为标配或选件。 8）结构、电源与环境：适配220 V/50 Hz电网；工作温度覆盖0～40 ℃或注明实际范围；外形三边按由大到小排列分别不大于430、270、180 mm，主机重量不大于12 kg；采用风扇或等效温控散热，具接地和过温保护。 9）附件与售后：交付含电源线、USB数据线、满足额定电流的输出连接附件和保险备件（标配未含的由投标人在报价中增配）；附件名称、规格和数量须逐项列明。主机质保不少于1年，并提供出厂检验、计量校准证明或可追溯检验报告。达到上述条款所需的软件授权、通信模块或高级功能选件须明确列入报价。 | 电子测量类实验实践教学用
5 | 万用表（标配仪表包，充电套装） | 台 | 10 | 1）基本配置：手持式数字万用表，交流测量可采用真有效值或平均值响应，投标人须注明响应方式及适用波形；显示计数≥1999，支持手动或自动量程、自动极性、背光显示及超量程提示； 2）电压与电流：直流电压上限≥1000 V，交流电压上限≥750 V；直流和交流电流上限均≥20 A，直流电流具μA/mA和A档，交流电流至少具mA和A档。大电流档如有限时要求，须在仪表及说明书中明确标注。 3）电阻、电容与频率：电阻量程上限≥20 MΩ；具电容和频率测量功能，占空比、温度测量、NCV、LIVE判断、手电照明、蓝牙记录或低通滤波等作为扩展功能，不作否决条件；如提供温度测量功能，应随附匹配温度探头。 4）基本准确度：常用量程直流电压不劣于±（1.0%+10字），交流电压不劣于±（3.0%+10字），直流/交流电流不劣于±（3.0%+25字），电阻不劣于±（2.0%+10字）；投标人须提供对应型号完整量程、分辨率、准确度、频响和过载保护条件表。 5）辅助功能：具二极管测试、通断蜂鸣、数据保持、自动关机和低电量提示；相对值、最大/最小值、自动识别及其他辅助功能作为加分或扩展功能，不作否决条件。 6）安全保护：具输入过载保护，电流档采用熔断器或等效保护；安全等级不低于CAT III 600 V或CAT II 1000 V。投标时提供符合GB/T 13978、IEC/EN 61010或等效标准的安全说明、证书或厂家声明。 7）使用与结构：量程切换、插孔和危险电压应有清晰提示；外形三边按由大到小排列分别不大于210、110、65 mm，含电池重量不大于450 g；工作温度覆盖0～40 ℃或注明实际范围。 8）供电：可采用可更换充电电池或内置充电电池，不限定电池型号及充电接口；交付须含充电电池及匹配充电器/充电线，不得只提供一次性电池。 9）交付与售后：交付含主机、中文说明书、测试表笔、充电电池及匹配充电器/充电线；提供温度功能时须含温度探头；主机质保不少于1年。产品型号、量程及附件须与投标说明书一致，不得以同系列其他型号参数响应。 | 电子测量类实验实践教学用